## Verstärkung
Messprotokoll "50 W Linear PA" | [7 empty] | Konfiguration
Datum: | 2018-02-04 | [6 empty] | Q2,3: | IRF530N |  | R4,5: | 150 Ω
[8 empty] | LPF: | A:30/40m B:20m |  | R6: | 22 Ω
f [MHz] | Bias [V] | LPF | I0 [A] | Vpp,in,50Ω | I [A] | U [V] | Vpp,-40dB | If1 [dB] | If2 [dB] | If3 [dB] | If4 [dB] | If5 [dB] | Anmerkung | Icc [A] | Pin [W] | Pout [W] | PVerl. [W] | β | β [dB] | e | OW [dB] | KF [%] | THD [%]
14.2 | 2.7 | o./20m | 0.06 | 14.1 | 1.86 | 13.9 | 0.39 | 38.4 | -9.8 | -3.15 | -18 | -26 | Screenshots | 1.8 | 0.49702 | 3.8025 | 21.2175 | 7.6505 | 8.8369 | 15.2% | 41.55 | 0.008777% | 0.008777%
14.2 | 2.7 | o./20m | 0.06 | 17.3 | 2.73 | 13.4 | 0.548 | 36.4 | -14.5 | -4.75 | -10.5 | -7.7 | Screenshots | 2.67 | 0.74823 | 7.5076 | 28.2704 | 10.0339 | 10.0147 | 20.98% | 41.15 | 0.01442% | 0.01442%
14.2 | 2.7 | o./20m | 0.06 | 20 | 3.57 | 13.1 | 0.684 | [5 empty] | Screenshots | 3.51 | 1 | 11.6964 | 34.2846 | 11.6964 | 10.6805 | 25.44%
14.2 | 2.7 | o./20m | 0.06 | 24.5 | 4.41 | 12.9 | 0.944 | [5 empty] | Screenshots | 4.35 | 1.5006 | 22.2784 | 33.8366 | 14.8461 | 11.7161 | 39.7%
14.2 | 2.7 | o./20m | 0.06 | 26.8 | 4.75 | 12.9 | 1.04 | 36.4 | -15 | -3.96 | -22 | -20 | Screenshots | 4.69 | 1.7956 | 27.04 | 33.461 | 15.059 | 11.778 | 44.69% | 40.36 | 0.0103% | 0.0103%
10.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 14 | 1.51 | 13.9 | 0.304 | 38 | -20 | -8.75 | -10.5 | -25 | Screenshots | 1.47 | 0.49 | 2.3104 | 18.1226 | 4.7151 | 6.7349 | 11.31% | 46.75 | 0.003734% | 0.003735%
10.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 17.4 | 3.29 | 13.2 | 0.604 | 37.6 | -16.2 | -12.7 | -16 | -25 | Screenshots | 3.25 | 0.7569 | 9.1204 | 33.7796 | 12.0497 | 10.8098 | 21.26% | 50.3 | 0.001842% | 0.001842%
10.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 20.1 | 4.97 | 12.9 | 0.904 | 36 | -25 | -12.3 | -20 | -25 | Screenshots | 4.93 | 1.01 | 20.4304 | 43.1666 | 20.2276 | 13.0594 | 32.12% | 48.3 | 0.001889% | 0.001889%
10.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 24.6 | 5.7 | 12.6 | 1.04 | 37.2 | -14.5 | -9.56 | -12.1 | -25 | Screenshots | 5.66 | 1.5129 | 27.04 | 44.276 | 17.873 | 12.522 | 37.92% | 46.76 | 0.00402% | 0.00402%
10.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 26.6 | 6.03 | 12.6 | 1.14 | 37.2 | -12.5 | -5.96 | -16 | -25 | Screenshots | 5.99 | 1.7689 | 32.49 | 42.984 | 18.3673 | 12.6405 | 43.05% | 43.16 | 0.006441% | 0.006441%
7.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 14 | 1.98 | 13.9 | 0.384 | 38.4 | -10.3 | -14.5 | -25 | -16 | Screenshots | 1.94 | 0.49 | 3.6864 | 23.2796 | 7.5233 | 8.7641 | 13.67% | 48.7 | 0.002271% | 0.002271%
7.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 17.3 | 4.68 | 13.2 | 0.808 | 37.2 | -4.35 | -24 | -24 | -22 | Screenshots | 4.64 | 0.74823 | 16.3216 | 44.9264 | 21.8138 | 13.3873 | 26.65% | 41.55 | 0.00727% | 0.00727%
7.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 20 | 5.59 | 13 | 1.03 | 32.8 | -16.7 | -24 | -24 | -24 | Screenshots | 5.55 | 1 | 26.5225 | 45.6275 | 26.5225 | 14.2361 | 36.76% | 49.5 | 0.001749% | 0.001749%
7.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 24.6 | 6.62 | 12.7 | 1.2 | 36 | -12.3 | -22 | -18 | -22 | Screenshots | 6.58 | 1.5129 | 36 | 47.566 | 23.7954 | 13.7649 | 43.08% | 48.3 | 0.002194% | 0.002194%
7.1 | 2.7 | o./30-40m | 0.04 | 28 | 6.95 | 12.5 | 1.24 | 37.6 | -9.16 | -19.5 | -24 | -22 | Screenshots | 6.91 | 1.96 | 38.44 | 47.935 | 19.6122 | 12.9253 | 44.5% | 46.76 | 0.002482% | 0.002482%
[dB]: | Relative Größen lt. DSO

## R6
Messdatum: |  | 2018-02-01
Messziel: |  | Ermittlung des optimalen Werts für R6 bei 7,1 MHz und 14,2 MHz
Messaufbau: |  | Signal: | Si5351A synthesizer; LPF; QRP-Labs 5W HF PA (Balance1 auf 50 Ohm); LPF
|  | Messobjekt: | 50W PA; 10A Netzteil 13,0 V; 20m / 30-40m LPF und 100W Dummy;
|  | Messung: | Oszilloskop CH1 Eingang 50W PA (1:10), CH2 Dummy-Messausgang
7,1 MHz |  |  |  |  | 14,2 MHz |  |  |  |  | Pin [W] | R6opt. 7,1 MHz
R6[Ω]/Anm. | Vpp [V] | Vpp [V] | Vpp [V] | Vpp [V] | R6[Ω]/Anm. | Vpp [V] | Vpp [V] | Vpp [V] | Vpp [V] | 0.041 | 12
offen | 9.12 | 20.2 | 30.4 | 40.2 | offen | 8.5 | 19 | 31.2 | 42 | 0.248 | 13
Dum. o. LPF | 4.28 | 10.3 | 16.5 | 20 | Dum. o. LPF | 4.32 | 9.9 | 16.1 | 20 | 0.616 | 20
Dummy | 4.04 | 9.96 | 15.7 | 19.2 | Dummy | 4.16 | 9.76 | 16.2 | 19.2 | 0.922 | 17.625
∞ | 7.44 | 16.4 | 22.8 | 29.2 | ∞ | 6.72 | 13.2 | 21.2 | 21
82 | 6.64 | 14.2 | 20.6 | 27 | 82 | 5.84 | 12 | 19.1 | 19.6
68 | 6.16 |  |  | 26.4 | 68 | 5.6 | 11.8 | 18.6 | 19.6
33 | 5.64 | 13.2 | 18 | 23.8 | 47 | 5.4 | 11.4 | 17.9 | 19.6
27 | 5.32 | 12.9 | 17.1 | 21.8 | 39 | 5.24 | 11.2 | 17.4 | 19.6
22 | 5.2 | 12.3 | 16.1 | 20.4 | 33 | 5.04 | 10.9 | 16.5 | 19.4 | Pin [W] | R6opt. 14,2 MHz
18 | 4.6 | 11.4 | 15.3 | 19.4 | 27 | 4.8 | 10.7 | 16.3 | 19 | 0.043 | 17.1429
15 | 4.48 | 10 | 15 | 17.8 | 22 | 4.6 | 10.4 | 15.2 | 18.2 | 0.238 | 18.4444
12 | 4.04 | 9.76 | 13.8 | 16.6 | 18 | 4.24 | 9.68 | 14.8 | 17 | 0.656 | 26.5455
10 | 3.92 | 9.36 | 13.6 | 15.6 | 15 | 3.96 | 9.12 | 14.2 | 16.4 | 0.922 | 30
1 Widerstand parallel am Ausgang des 5W PA, vor LPF: 82 Ohm bei 7,1 MHz, 56 Ohm bei 14,2 MHz.

## SWR (IRF530N)
| R6 | Ohne | 10 Ω | 12 Ω | 15 Ω | 18 Ω | 22 Ω
160m | R | 6.3 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 15.7 | 14.8
| X | 34.7 | 17.7 | 20.1 | 22.8 | 24.9 | 27
| SWV | 11.8003 | 3.4707 | 3.5699 | 3.7658 | 4.0411 | 4.434
80m | R | 22.3 | 27.9 | 30.8 | 34.6 | 37.3 | 39.1
| X | 79.4 | 17 | 20.3 | 25 | 30 | 35.7
| SWV | 8.2206 | 2.0755 | 2.0093 | 1.9978 | 2.0908 | 2.2727
40m | R | 264 | 34.8 | 40.3 | 48.4 | 56.1 | 65.7
| X | 40.7 | 12 | 12.4 | 12 | 12.1 | 12.9
| SWV | 5.41 | 1.5844 | 1.4176 | 1.2782 | 1.2907 | 1.4229
30m | R | 107 | 36.7 | 42.1 | 48.8 | 55.1 | 63
| X | -108 | 10 | 8.2 | 3.9 | -0.1 | -4.5
| SWV | 4.5686 | 1.4712 | 1.2809 | 1.0861 | 1.102 | 1.277
20m | R | 37.8 | 38.5 | 42.4 | 45.2 | 47.4 | 50.8
| X | -67.3 | 7.5 | 3.4 | -3.2 | -9 | -16.3
| SWV | 4.2393 | 1.3657 | 1.1979 | 1.1289 | 1.2118 | 1.3805
17m | R | 21.5 | 37.9 | 39.3 | 38.5 | 37.8 | 37.8
| X | -41.1 | 3.8 | -1.1 | -6.8 | -11.5 | -16.5
| SWV | 4.082 | 1.3369 | 1.2739 | 1.3544 | 1.4671 | 1.5964
15m | R | 16.2 | 34.6 | 34.2 | 31.7 | 29.9 | 28.9
| X | -26.1 | 1.1 | -2.8 | -6.5 | -9.6 | -13
| SWV | 4.0015 | 1.4464 | 1.4706 | 1.6211 | 1.7655 | 1.8983
Band | f [MHz] | Z [Ω] | SWV
160m | 1.8 | 6,3 + 35∙j | 11.8
80m | 3.6 | 22,3 + 79∙j | 8.2
40m | 7.1 | 264 + 41∙j | 5.4
30m | 10.1 | 107 - 108∙j | 4.6
20m | 14.2 | 37,8 - 67∙j | 4.2
17m | 18.1 | 21,5 - 41∙j | 4.1
15m | 21.1 | 16,2 - 26∙j | 4
Band\R6= | 10 Ω | 12 Ω | 15 Ω | 18 Ω | 22 Ω
160m | 3.4707 | 3.5699 | 3.7658 | 4.0411 | 4.434
80m | 2.0755 | 2.0093 | 1.9978 | 2.0908 | 2.2727
40m | 1.5844 | 1.4176 | 1.2782 | 1.2907 | 1.4229
30m | 1.4712 | 1.2809 | 1.0861 | 1.102 | 1.277
20m | 1.3657 | 1.1979 | 1.1289 | 1.2118 | 1.3805
17m | 1.3369 | 1.2739 | 1.3544 | 1.4671 | 1.5964
15m | 1.4464 | 1.4706 | 1.6211 | 1.7655 | 1.8983

## SWR (Originaltransistoren)
| 160m |  |  | 80m |  |  | 40m |  |  | 30m |  |  | 20m |  |  | 17m |  |  | 15m
R6 | R | X | SWV | R | X | SWV | R | X | SWV | R | X | SWV | R | X | SWV | R | X | SWV | R | X | SWV
Ohne | 5.5 | 32 | 12.8467 | 17.2 | 72 | 9.1698 | 238 | 135 | 6.344 | 141 | -116 | 4.8783 | 43.4 | -75 | 4.3841 | 22.3 | -44 | 4.1856 | 15.4 | -26 | 4.1943
6,8 Ω | 14.2 | 13.2 | 3.7864 | 20.8 | 13.2 | 2.6032 | 25 | 14 | 2.2028 | 26.9 | 16.1 | 2.1171 | 30.7 | 18.7 | 1.9604 | 35.9 | 18.7 | 1.7263 | 37.2 | 16.1 | 1.604
8,2 Ω | 14.8 | 15.6 | 3.7355 | 23.7 | 15.9 | 2.3762 | 29.9 | 15.1 | 1.8951 | 32.4 | 16.5 | 1.8054 | 36.8 | 17.4 | 1.655 | 43.1 | 14.6 | 1.4136 | 40.1 | 10.3 | 1.374
10 Ω | 15.2 | 17.8 | 3.7432 | 27.6 | 18.4 | 2.1421 | 35.3 | 14.2 | 1.619 | 36.9 | 13 | 1.5318 | 38.8 | 11.8 | 1.4438 | 42.9 | 8.4 | 1.2673 | 36.3 | 6.2 | 1.4207
12 Ω | 15.1 | 19.9 | 3.88 | 29.5 | 21.9 | 2.1436 | 45 | 15 | 1.3935 | 45.8 | 12.1 | 1.3059 | 43.4 | 8.1 | 1.2509 | 45.5 | 3.6 | 1.1283 | 36.6 | 1.5 | 1.3688
15 Ω | 14.6 | 22.3 | 4.1573 | 35.2 | 24.6 | 1.9574 | 61.2 | 14.2 | 1.3847 | 53.7 | 8.1 | 1.1873 | 47 | 1.4 | 1.0707 | 45.9 | -2.8 | 1.1091 | 34.2 | -2.9 | 1.4712
18 Ω | 15.2 | 24.4 | 4.135 | 36 | 31.1 | 2.1895 | 64.2 | 15.8 | 1.4518 | 64.5 | 4.8 | 1.3075 | 50.2 | -4.3 | 1.0897 | 44.6 | -8 | 1.2263 | 32.5 | -6.5 | 1.5826
Band | f [MHz] | Z [Ω] | SWV
160m | 1.8 | 5,5 + 32∙j | 12.8
80m | 3.6 | 17,2 + 72∙j | 9.2
40m | 7.1 | 238 + 135∙j | 6.3
30m | 10.1 | 141 - 116∙j | 4.9
20m | 14.2 | 43,4 - 75∙j | 4.4
17m | 18.1 | 22,3 - 44∙j | 4.2
15m | 21.1 | 15,4 - 26∙j | 4.2
Band\R6= | 8,2 Ω | 10 Ω | 12 Ω | 15 Ω | 18 Ω
160m | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.1
80m | 2.3762 | 2.1421 | 2.1436 | 1.9574 | 2.1895
40m | 1.8951 | 1.619 | 1.3935 | 1.3847 | 1.4518
30m | 1.8054 | 1.5318 | 1.3059 | 1.1873 | 1.3075
20m | 1.655 | 1.4438 | 1.2509 | 1.0707 | 1.0897
17m | 1.4136 | 1.2673 | 1.1283 | 1.1091 | 1.2263
15m | 1.374 | 1.4207 | 1.3688 | 1.4712 | 1.5826